# www.alkotest.ru

АНАЛИЗАТОР КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ ЭТАНОЛА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ

АКПЭ-01.01-01

#### Паспорт

М 002.000.00-09 ПС

1  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Диапазон измерений массовой концентрации паров

этанола  в выдыхаемом воздухе, мг/л                         от 0 до 1,500

Диапазон показаний, мг/л                                             от 0 до 5,000

Диапазон измерений и пределы допускаемой основной погрешности анализаторов приведены в таблице 1.

Таблица   1

| Диапазон измерений массовой концентрации этанола, мг/л | Пределы допускаемой основной погрешности |  |
| --- | --- | --- |
|  | абсолютной | относительной |
| 0 – 0,200 |  0,020 мг/л | – |
| св. 0,200 – 1,500 | – |  10 % |
| П р и м е ч а н и я: 1 В анализаторах программным способом установлен минимальный интервал показаний, которые выводятся на индикатор анализатора и бумажный носитель в виде нулевых показаний: от 0,000 до 0,020 мг/л. 2 Пределы допускаемой основной погрешности анализаторов определены при нормальных условиях:  диапазон температуры окружающего воздуха, С: от 15 до 25;  диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %:от 30 до 80;  диапазон атмосферного давления, кПа: от 90,6 до 104,8. |  |  |

Цена младшего разряда,

мг/л,  не более                                                                            0,005

Пределы допускаемой погрешности анализаторов в рабочих условиях эксплуатации в зависимости от температуры окружающего воздуха приведены в таблице 2.

Таблица   2

| Температура окружающего воздуха2) | Пределы допускаемой погрешности в рабочих условиях эксплуатации1) |  |
| --- | --- | --- |
|  | абсолютной (в диапазоне измерений от 0,000 до 0,200 мг/л) | относительной (в диапазоне измерений св. 0,200 до 1,500 мг/л) |
| св. 0,0 ºС до 5,0 ºС вкл. | ± 0,027 мг/л | ± 13,5 % |
| св. 5,0 ºС до 10,0 ºС вкл. | ± 0,025 мг/л | ± 12,5 % |
| св. 10,0 ºС до 15,0 ºС вкл. | ± 0,023 мг/л | ± 11,5 % |
| св. 15,0 ºС до 25,0 ºС вкл. | ± 0,020 мг/л3) | ± 10 %4) |
| св. 25,0 ºС до 30,0 ºС вкл. | ± 0,023 мг/л | ± 11,5 % |
| св. 30,0 ºС до 35,0 ºС вкл. | ± 0,025 мг/л | ± 12,5 % |
| св. 35,0 ºС до 40,0 ºС вкл. | ± 0,027 мг/л | ± 13,5 % |
| 1) Указанные в таблице пределы допускаемой погрешности в рабочих условиях эксплуатации определены с учетом пределов допускаемой основной погрешности и дополнительной погрешности анализаторов, вызванной изменением температуры окружающего воздуха. Пределы допускаемой дополнительной погрешности анализаторов, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 5 С в пределах рабочих условий относительно нормальных условий составляют 0,25 в долях от пределов допускаемой основной погрешности. 2) Значение температуры окружающего воздуха определяется при помощи средства измерения, тип которого внесен в государственный реестр утвержденных типов средств измерений РФ, и которое поверено в установленном порядке. 3) Указаны пределы допускаемой основной погрешности согласно таблице 1. |  |  |

Дополнительные   погрешности от наличия неизмеряемых компонентов приведены в таблице 3

Таблица 3

| Неизмеряемый компонент | Содержание неизмеряемого компонента в газовой смеси | Дополнительная погрешность*) |
| --- | --- | --- |
| Ацетон | не более 0,025 мг/л | отсутствует |
| Метан | не более 0,015 мг/л | отсутствует |
| Оксид углерода | не более 0,20 мг/л | отсутствует |
| Диоксид углерода | не более 10 % (об.) | отсутствует |
| *) не превышает 0,2 в долях от пределов допускаемой основной погрешности. |  |  |

Параметры анализируемой газовой смеси при подаче пробы на вход анализаторов (автоматический режим отбора пробы):

   расход анализируемой газовой смеси, л/мин, не менее          8

   объем пробы анализируемой газовой смеси, л, не менее    1,2

Время подготовки к работе после включения при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) ºС, мин, не более                                   10	не более 3,5).

Время измерения после отбора пробы, с, не более                 5

Время подготовки к работе после измерения, с, не более     60

Интервал времени работы анализаторов без корректировки

показаний, месяцев, не менее                                                       12

Энергопитание:

- от сети переменного тока  напряжением, В                  220±22

частотой (501) Гц

- от источника постоянного тока напряжением, В               12±2

Потребляемая мощность, ВА, не более

- в режиме прогрева                                                                  60

- в рабочем режиме                                                                   10

Габаритные размеры, мм                                        440х135х270

Масса прибора, кг, не более                                                    5,5

1.2 Состав прибора

1.2.1 Состав прибора и комплект поставки приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | 1 |  |
| Источник постоянного тока напряжением (12±2) В | 1 |  |
| Кабель питания сетевой SCZ-1 220 B | 1 |  |
| Кабель питания от бортовой сети автомобиля (12,6±2) В | 1 |  |
| Кабель связи с персональным компьютером | 1 |  |
| Мундштук | 4 упаковки |  |
| Вставка плавкая ВП1-1 4 А/250 В | 1 |  |
| Рулон бумажной ленты для принтера | 2 |  |
| Программное обеспечение версии «1.4» (или выше) на CD-диске | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Паспорт | 1 |  |
| Методика поверки МП-242-1134-2011 | 1 |  |
| Упаковочная коробка | 1 |  |

Примечание - По желанию потребителя поставляются дополнительно: рулоны бумажной ленты для принтера, мундштуки

3  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы  прибора не менее 5 лет при круглосуточной эксплуатации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Средняя наработка на отказ не менее 6000 ч.

3.1 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

3.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие анализатора концентрации паров этанола требованиям  технических  условий  и конструкторской  документации при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

- 3.1.2 Гарантийный срок службы устанавливается 12  месяцев со дня продажи,  но не позднее 18 месяцев со дня изготовления.

3.1.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует  анализатор концентрации паров этанола по предъявлению гарантийного талона.

Ремонт в течение послегарантийного срока осуществляется предприятием-изготовителем  с оплатой  стоимости потребителем.

4  КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ |  | Срок действия, годы | Должность, фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консервация упаковыванием по варианту ВУ-IIIА ГОСТ 2316 |  |  |  |

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе

АКПЭ-01.01-01   М 002.000.00-09   №_____________

Упакован________________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации на составные приборы.

________________      ____________________        ___________________

должность                     личная подпись                 расшифровка подписи

_______________________________

год, месяц, число

6  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Анализатор концентрации паров этанола   в выдыхаемом воздухе АКПЭ-01.01-01 заводской номер   ________   изготовлен  и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных  стандартов,  действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП_______________                      __________________

личная подпись                              расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

7 ДВИЖЕНИЕ ПРИБОРА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата уста- новки | Где уста-нов- лено | Дата сня- тия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, прово-дившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплу- атации | после послед-него ремонта |  |  |

7.1 Прием и передача прибора

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

7.2 Сведения о закреплении прибора при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Долж-ность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдавшего | принявшего |  |

7.3 Ограничения по транспортированию

Группа условий транспортирования 5 по ГОСТ 15150-69 с ограничением по воздействию пониженной температуры до минус 5 °С.

8 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

| Номер бюлле-теня (указа-ния) | Краткое содержание работы | Установ-ленный срок выпол-нения | Дата выполне-ния | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнив-шего работу | проверив-шего работу |

9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

9.1 Условия хранения прибора в транспортной таре соответствуют группе условий хранения 2 ГОСТ 15150-69 с ограничением по воздействию пониженной температуры до минус 5 °С.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

10.1 В случае отказа прибора или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец прибора должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену);

- дефектную ведомость;

- гарантийный талон.

В дефектной ведомости должно быть указано: модель прибора, дата выпуска, дата продажи, заводской номер прибора и характер неисправности, а также наименование предприятия-потребителя, его адрес и контактный телефон.

Адрес предприятия-изготовителя:  ООО НПФ "МЕТА"

445359 Самарская обл. г.Жигулевск,  ул.Радиозаводская 1, а/я 25,  тел/факс  (84862)  2-18-55,  2-39-48

Таблица поверки

анализатора концентрации паров этанола

АКПЭ-01.01-01

| N прибора | Дата поверки | Заключение (годен, негоден) | Поверитель (подпись, оттиск) |
| --- | --- | --- | --- |

Завод-изготовитель - ООО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл,.г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие: Анализатор концентрации паров этанола

в выдыхаемом воздухе АКПЭ-01.01-01

_________________ТУ 9441-001-21298618-2010_____________

номер ТУ

Номер и дата выпуска____________________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретено____________________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введено в эксплуатацию __________________________________

дата и  подпись

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

____ООО НПФ "МЕТА"________города____Жигулевска_________

Подпись и печать руководителя ремонтного

предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения

владельца

# www.alkotest.ru